Procedimiento para confirmación metrológica de equipo

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PROC-T-003 Procedimiento para confirmación metrológica de equipo.

Copia controlada No. :0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 4 |
| 1.1 Objetivo. | 4 |
| 1.2 Alcance. | 4 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 4 |
| 2.1 Definiciones. | 4 |
| 2.2 Notaciones. | 6 |
| 3. REFERENCIAS. | 6 |
| 4. DESARROLLO. | 6 |
| 4.1 Calibración del equipo. | 7 |
| 4.2 Verificación metrológica. | 7 |
| 4.3 Decisiones y acciones. | 8 |
| 5. RESPONSABILIDADES. | 10 |
| 5.1 Alta Dirección. | 10 |
| 5.2 Administrativo | 10 |
| 5.3 Encargado de estación. | 10 |
| 5.4 Encargado de proyecto. | 10 |
| 5.5 Mantenimiento. | 10 |
| 6. FORMATOS RELACIONADOS. | 10 |
| 7. ANEXOS. | 10 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir los pasos a seguir para realizar la confirmación metrológica del equipo de medición del sistema de gestión de mediciones, conforme los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1].

1.2 Alcance.

Aplica para el personal técnico de la Organización encargado de realizar las confirmaciones metrológicas.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4. DESARROLLO.

De acuerdo a la norma ISO 10012:2003, la confirmación metrológica de los equipos de medición se realiza en las siguientes 3 etapas:

4.1 Calibración del equipo.

A fin de iniciar con la confirmación metrológica de un equipo de medición, se identifica que su estado de sellado o protección que no se encuentre violada (si aplica). En caso de que se encuentre en estado apropiado se realiza la calibración equipo en el mensurando e intervalo de medición en que se utiliza en la operación cotidiana.

Esta calibración se realiza por un laboratorio de calibración acreditado o un Instituto Nacional de Metrología, como se indica en el procedimiento PROC-T-002 “Procedimiento para gestión de equipo”. Asimismo, se identifica su estado de calibración (etiqueta), una vez calibrado.

El certificado de calibración proporcionado, es la base para evaluar conformidad contra requisitos metrológicos.

En caso de que se encuentre su sello o protección violada, se procede a aplicar el procedimiento PROC-G-007 “Procedimiento para gestión de no conformidades”.

4.2 Verificación metrológica.

Consiste en comparar los resultados proporcionados en el certificado de calibración, u otras fuentes en caso necesario (ej. fabricante), con respecto a los requisitos metrológicos para el uso previsto. Para realizar la confirmación metrológica es necesario que se tengan definidos los requisitos metrológicos a cumplir, caso contrario no se podría efectuar.

Los requisitos metrológicos típicos, son los siguientes:

- Mensurando (magnitud a medir).

- Intervalo de medición.

- Resolución.

- Repetibilidad.

- Linealidad.

- Error máximo permitido.

- Incertidumbre.

- Otras.

Estos requisitos metrológicos son obtenidos de alguna(s) de las siguientes fuentes:

- Requisitos normativos: indicados por la norma de aplicación, regulación, lineamiento, método de medición, etc.

- Requisitos del usuario: definidos por el propio usuario del equipo, ej. el intervalo de medición donde es utilizado.

- Requisitos del cliente: definidos por situaciones contractuales, ej. tolerancias permitidas para ciertos procesos o equipos de medición.

- Otros.

Los requisitos pueden variar de proceso a proceso de medición, por lo que se realiza una evaluación de cumplimiento de requisitos para cada proceso de medición. Es decir, se realiza una confirmación metrológica por equipo y proceso de medición.

A fin de que un equipo sea considerado como apto para su uso previsto, deben cumplirse los requisitos metrológicos en su totalidad.

La Organización corrobora el cumplimiento de cada uno de los requisitos definidos para el equipo, a través de una verificación metrológica. El término “verificación metrológica” no debe confundirse con la verificación realizada a los equipos de manera intermedia entre calibración y calibración. Para propósitos de confirmación metrológica, el término “verificación metrológica” refiere a evaluar si un equipo cumple con ciertos requisitos definidos (norma o regulación).

Para realizar y registrar la confirmación metrológica, se utiliza el formato FOR-T-012 “Formato para informe de confirmación metrológica de equipo”.

4.3 Decisiones y acciones.

a) Equipo conforme.

En caso de que el equipo cumpla con la totalidad de los requisitos metrológicos, se dice que éste ha sido confirmado metrológicamente y es apto para el uso previsto. Por lo tanto, se emite un informe de confirmación metrológica y se identifica como equipo confirmado metrológicamente.

Esta identificación se coloca en una etiqueta sobre el equipo, para que pueda ser percibida por el usuario, que incluye el estado de confirmación metrológica del equipo, fechas de última y siguiente confirmación. Cuando no sea posible marcar/identificar directamente sobre el equipo, la identificación se realiza sobre su empaque, lugar de almacenamiento u otra forma disponible.

Para el equipo que se encuentra en estado de operación adecuada, se utiliza el siguiente formato de etiqueta FOR-T-008 “Formato para etiquetas de identificación de equipo en operación”.

Una vez etiquetado, el equipo es sellado o protegido contra cambios no autorizados, si es requerido.

b) Equipo no conforme.

En caso de que el equipo no cumpla con la totalidad de los requisitos metrológicos, se procede a realizar un ajuste o reparación, en caso de que sea posible.

Una vez realizado el ajuste o reparación se vuelve a calibrar el equipo (ya que es posible que haya cambiado su comportamiento metrológico), iniciando de nuevo la confirmación metrológica (ver sección 4.1).

Cuando se presente el caso de equipos del SGM que por alguna causa se hayan dañado y/o salido de la especificación requerida por esa actividad, o generen resultados poco confiables, éstos inmediatamente son puestos fuera de operación y son aislados e identificados para evitar su uso no intencionado, hasta que se demuestre que regresen a su funcionamiento correcto; caso contrario se retira de servicio.

Se utiliza el siguiente formato de etiqueta para identificar el equipo fuera de operación FOR-T-009 “Formato para etiquetas de identificación de equipo fuera de operación”

Si esta anomalía en el equipo generó resultados inválidos anteriormente en uno o varios de los procesos de medición, se aplica de manera inmediata el procedimiento de no conformidades.

c) Revisión del intervalo de confirmación metrológica.

Dependiendo de los resultados obtenidos de la confirmación metrológica, la Organización puede ajustar el periodo de re-confirmación.

Para lo anterior, la Organización lleva un control del comportamiento del equipo a través de una carta de control estadístico SOFT-T-001 “Formato para carta de control tipo X-RM para equipo Medidor de Nivel Automático” y SOFT-T-003 “Formato para carta de control tipo X-RM para equipo Sonda de Temperatura”.

En base al comportamiento mostrado en la carta de control, el Administrativo, toma la decisión de: a) conservar el mismo periodo de re-confirmación, b) extender el periodo de re-confirmación (no mayor al especificado por la norma o regulación de referencia), o c) disminuir el periodo de re-confirmación.

En caso de que sea conveniente ajustar el periodo de re-confirmación, se utiliza como base método NCSL RP1 de Respuesta Simple.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Alta Dirección.

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

5.2 Administrativo.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.3 Encargado de Estación.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.4 Encargado de Proyecto.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.5 Mantenimiento.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.6 Representante Técnico.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

6. FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-T-008 “Formato para etiquetas de identificación de equipo en operación”.

FOR-T-009 “Formato para etiquetas de identificación de equipo fuera de operación”.

FOR-T-012 “Formato para informe de confirmación metrológica de equipo”

SOFT-T-001 “Formato para carta de control tipo X-RM para equipo Medidor de Nivel Automático”.

SOFT-T-003 “Formato para carta de control tipo X-RM para equipo Sonda de Temperatura”.

7. ANEXOS.

No aplica.